В технической спецификации идет описание

одного товара (комплекта), точное количество

закупаемого товара (комплекта) указано в приложении № 1

Приложение 2

Утверждаю

Директор ГКП на ПХВ «Городская

поликлиника № 14» акимата города

Нур-Султан

__________ Мусенов Е.Т.

Лот 1

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Регистратор комбинированный для амбулаторного мониторирования артериального давления и ЭКГ по Холтеру с датчиком движения. |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Регистратор комбинированный для амбулаторного мониторирования артериального давления и ЭКГ по Холтеру с датчиком движения. | Комбинированный диагностический комплекс для одновременной регистрации не менее 3-каналов ЭКГ по Холтеру с мониторированием АД и двигательной активностью пациента. Наличие встроенного сенсора движения позволяет более детально перенастраивать интервалы в анализе плана суточного мониторирования, а так же определять степень двигательной нагрузки на пациента и положение его тела в течении всего периода записи ЭКГ и АД. Регистратор функционирует бесшумно. Система автоматического определения событий с настраиваемыми границами гарантирует измерение и запись значений артериального давления во время “немых” ишемических и синкопальных эпизодов, тахи- либо брадикардии. Пациент может инициализировать внеплановое измерение артериального давления и отметить момент появления симптомов. Полная регистрация ЭКГ по не менее 3-м каналам до не менее 2-х суток. Мониторирование артериального давления. Регистрация всех изменений положения и интенсивности подвижности пациента. Полный морфологический автоматический анализ ЭКГ с возможностью редактирования. Спектральный анализ и анализ вариабельности ЧСС. Выявление и анализ сигналов кардиостимулятора (ЭКС). Модульное программное обеспечение с различными уровнями доступа и сетевыми решениями. Комбинированноемониторирование АД и ЭКГ. Не менее 24-часовой профиль АД с последовательной записью не менее 3-х каналов ЭКГ. Не менее 24-часовой ST-сегмент и профиль ЧСС. Непрерывный анализ ЭКГ в режиме реального времени. Автоматическое распознавание событий датчиками АД и ЭКГ во время нарушений ST, ритма сердца или эпизодов синкопии, значения которых выходят за пределы предварительно настраиваемых значений. Автоматическое внеочередное измерение АД и запись ЭКГ при отклонении от заранее установленных пределов ST сегментов. Гибкое программирование в режиме мониторинга ЭКГ в масштабе реального времени для наилучшего размещения электродов и превосходной настройки тригеров распознавания событий. Анализ вариабельности сердечного ритма по времени и по частоте. Маркеры для отметок событий пациентом. Автоматическое определение размера манжеты. Показания напряжения на дисплее для оценки ресурса заряда аккумуляторов. Дисплей: ЖК Количество каналов ЭКГ: не менее 3 независимых, не менее 7 стандартных электродов Детектор отсоединения отведений: независимый для каждого канала. Объем сохранения ЭКГ: до не менее 51 часов не менее 3 канала. Определения ЭКС: не менее 2-уровневый аппаратный детектор. Частота дискретизации ЭКГ: не хуже 600 Гц Разрешение ЭКГ: от 0,05 до не менее 100 Гц (-3dB); АЦП не менее 12 бит. Частота сохраняемой ЭКГ: от 150 Гц до не менее 300 Гц по выбору. Динамический диапазон ЭКГ и импеданс: не хуже 16 mVpv ; не менее 100 MOм. Метод измерения артериального давления: осцилометрический по BHS-алгоритму измерения АД. Датчик давления: пьезоэлектрический Максимальное сохранение АД: не менее 400 плановых измерений + не менее 500 внеплановых измерений и событий Точность измерения давления, не хуже: ± 3 mmHg или ± 2% от измеряемого значения. Пределы измерения АД: от не более 30 до не менее 260 мм.рт.ст. (4-35 кПа), от не более 40 до не менее 200 уд./мин Датчик актиграфии (движения): двумерный датчик движения и положения. Чувствительность и частота актиграфии: не менее 10 Гц; менее чем 0.01 г Электропитание: не менее 4 аккумулятора AA Хранение данных: SD карта Возможность переноса данных: через оптоволоконный кабель или напрямую с SD карты Вес: не более 330 г с батареями | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 2 | Сумочка для аппарата | Сумочка для транспортировки аппарата | 1 шт. |
|  |  | 3 | Манжета нормального размера | Манжета нормального размера. Размер камеры: не более 12*25 см. Интервал окружности плеча не более 25-32 см. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Кабель с последовательным и двойным оптическим интерфейсом | Кабель с последовательным и двойным оптическим интерфейсом для возможности переноса данных. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Карта памяти | Карта памяти для хранения данных | 1 шт. |
|  |  | 6 | Шлейф электродов ЭКГ | Не менее чем семижильный кабель пациента | 1 шт. |
|  |  | 7 | Упаковка одноразовых электродов для ЭКГ | Упаковка одноразовых электродов для ЭКГ. Не менее 30 штук в упаковке. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Зарядное устройство для аккумуляторов | Зарядное устройство для аккумуляторов | 1 шт. |
|  |  | 9 | Перезаряжаемые аккумуляторы размера АА | Перезаряжаемые аккумуляторы размера АА. Полностью заряженные аккумуляторные батарейки имеют напряжение не менее 5.1 В. Время работы: не менее 250 измерений АД в течение от 24 до не менее 48 часовой сессии мониторирования. | 8 шт. |
|  |  | 10 | Компакт-диск (CD) с программой | Программное обеспечение на русском языке для персонального компьютера для вывода и анализа суточных записей ЭКГ и АД | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Температура при эксплуатации: 10-45 °C (манжета: 10-40 °C) Влажность при эксплуатации: 10-95% без конденсации |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 6 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

Лот 2

| Техническая спецификация № п/п; Критерии; Описание. 1; Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны); КОМПЬЮТОРНЫЙ ТОНОМЕТР. 2; Требования к комплектации; .№ п/п; Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий); Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике; Требуемое количество (с указанием единицы измерения). Основные комплектующие. 1; Компьютерный Тонометр; Компьютерный тонометр предназначен для измерения внутриглазного давления, бесконтактным способом, в основе которого лежит уплощение роговицы потоком воздуха. Компьютерный пневмотонометр оснащен всеми необходимыми функциями для комфориной работы врача. Режим AutoShoot обеспечивает автоматическое начало измерение ВГД после фокусировки на зрачке пациента. Компьютерный Пневмотонометр предоставляет точные данные ВГД вне зависимости от атмосферного давления. Более того, данные ВГД можно скорректировать в зависимости от результатов измерения толщины роговицы пациента. Компьютерный танометр измеряет ВГД мягким воздушным потоком, уменьшая стресс пациента от обследования. Широкий 8,5-дюймовый сенсорный экран обеспечивает управление всеми функциями тонометра одним касанием пальца. Компьютерный танометр имеет режим измерения ВГД у пациентов с имплантированной ИОЛ. Измерение внутриглазного давления от 1 до 60 мм рт. ст. (шаг 1 мм рт. ст.) Диапазон измерения Среднее значение: изменяемый шаг 1/0,1 мм рт. ст. Режим измерения 1-30 мм рт. ст. / 1-60 мм рт. ст. Монитор 8,5-дюймовый цветной WVGA ЖК-монитор, сенсорная панель Размеры 317~341 мм (Ш) x 521~538 мм (Г) x 437~467 мм (В) Вес 14 кг Минимальный порог измерения давления, мм.рт.ст. 1 Максимальный порог измерения давления, мм.рт.мт. 60 Рабочая дистанция в диапазоне, мм 11 Автоматическое распознавание пневмотонометром областей оптимальных для проведения измерений Автоматическое начало измерения ВГД после наведения измерительного сопла пенвмотонометра на оптимальные области исследуемого глаза Автоматическая коррекция показаний ВГД на основании введенных значений толщины роговицы Режим измерения с ИОЛ Функция проверки воздушного потока перед началом работы Индикация ошибки Методы оповещения оператора о неправильном положении исследуемого глаза графический и текстовый Индикация загрязнения измерительного окна Сенсорный монитор управления функциями тонометра Диагональ монитора управления, дюймов 8,5 Манипулятор наведения джойстик Регулировка высоты подбородника Метка положения зрачковой линии Встроенный термопринтер Фиксация основания прибора в одном положении Держатель колпачка измерительного окна, расположенный в боковой части корпуса пневмотонометра Информационный интерфейс USB и RS232C и LAN; 1 шт. Дополнительные комплектующие. Защитный колпачок для измерительного окошка Чехол пылезащитный Кабель сетевого питания Пластиковая коробка для принадлежностей Пластиковые держатели салфеток для упора подбородка Предохранители Инструкция по эксплуатации Салфетка для протирки оптики Рулон термобумаги. Расходные материалы и изнашиваемые узлы:. Салфетка для протирки оптики Рулон термобумаги. 3; Требования к условиям эксплуатации; Оптимальные условия эксплуатации системы: Температура окружающей среды 15–35 °C при влажности 20–80 %; Электроснабжение Источник питания 100-240 В перем. тока, 50-60 Гц, 30-70 ВА. 4; Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010); DDP. 5; Срок поставки медицинской техники и место дислокации; 90 календарных дней. 6; Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц; Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лот 3

| Техническая спецификация № п/п; Критерии; Описание. 1; Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны); ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ КЕРАТОРЕФРАКТОМЕТР. 2; Требования к комплектации; .№ п/п; Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий); Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике; Требуемое количество (с указанием единицы измерения). Основные комплектующие. 1; Офтальмологический Автоматический Кераторефрактометр, модели: KR-800; Автоматическое офтальмологическое устройство с питанием от сети переменного тока, предназначенное для измерения аномалии рефракции глаза (нарушения фокусировки света на сетчатке) путем измерения изменения света при попадании в глаз(а) пациента, а также данных кератометрии (кривизны передней поверхности роговицы, в частности, для определения наличия, степени и оси астигматизма). Благодаря запатентованной технологии Rotary Prism автокераторефрактометр обеспечивает высочайшую точность и повторяемость измерений за счет уменьшения погрешности принимаемого сигнала Измерение силы рефракции Сферическая сила рефракции -25D - +22D (шаг 0.12D/0.25D) *. Цилиндрическая сила рефракции 0D - +10D (шаг 0.12D/0.25D) *. Астигматический осевой угол 0° - 180° (шаг 1° / 5°) Мин. измеряемый диаметр зрачка φ 2 мм Измерение кривизны роговицы Радиус кривизны роговицы 5,00 мм - 10,00 мм (шаг 0,01 мм) Сила рефракции роговицы 67.50D - 33.75D (шаг 0.12D/0.25D) (показатель преломления роговицы = 1.3375) Астигматическая сила рефракции роговицы 0D - 10D (шаг 0.12D/0.25D) Астигматический осевой угол роговицы 0° - 180° (шаг 1° / 5°) Диапазон измерений PD от 20 мм - 85 мм (шаг 0,5 мм) Терминал передачи данных USB (импорт) / RS-232C (экспорт) / LAN (экспорт) Размеры 317 - 341 мм (Ш) x 521 - 537 мм (Г) x 447 - 477 мм (В) Масса 15 кг Измерение сферического компонента рефракции в диапазоне, дптр не уже (-25) – (+22) Измерение цилиндрического компонента рефракции в диапазоне, дптр не уже (-10) – (+10) Измерение параметров рефракции по технологии нивелирования рассеивания принимаемого сигнала Угол оси астигматизма в диапазоне, град не уже 0 – 180 Максимальный шаг измерения угла оси астигматизма 5 градусов Режим кератометрии наличие Радиус кривизны роговицы в диапазоне, мм 5 – 10 Роговичная рефракция в диапазоне, дптр 33,75 - 67,5 Роговичный астигматизм в диапазоне, дптр (-10) – (+10) Диапазон измерения оси роговичного астигматизма, град 0 – 180 Режим ранней дифференциальной диагностики пациентов с помутнением оптических сред глаза Режимы измерения диаметра роговицы и зрачка Диапазон измерения диаметра роговицы, мм 0 - 15 Минимальный диаметр измеряемого зрачка, мм 2 Измерение межзрачкового расстояния в диапазоне, мм 20 - 85 (шаг не более 0,5) Вертексное расстояние, мм 0,0 и 12,0 и 13,75 Сенсорный монитор управления функциями авторефрактометра Диагональ монитора управления, дюймы 8,5 Манипулятор наведения джойстик Регулировка высоты подбородника механическая Графическое изображение правильности расположения исследуемого глаза относительно прибора наличие Встроенный термопринтер Интерфейс передачи данных USB и RS-232C и LAN; 1 шт. Дополнительные комплектующие. Чехол пылезащитный Кабель сетевого питания Коробка для принадлежностей, пластиковая Муляж тестовый для контроля работы прибора Салфетка для протирки оптики Фиксатор пластиковый для крепления салфеток на упоре для подбородка Предохранители Бумага для принтера в рулоне Инструкция пользователя. Расходные материалы и изнашиваемые узлы:. Салфетка для протирки оптики Бумага для принтера в рулоне. 3; Требования к условиям эксплуатации; Оптимальные условия эксплуатации: Температура окружающей среды 15–35 °C при влажности 20–80 %; Электроснабжение 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, 30-70 ВА. 4; Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010); DDP. 5; Срок поставки медицинской техники и место дислокации; 90 календарных дней. 6; Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц; Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.. |  |  |
| --- | --- | --- |

Лот 4

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Дефибриллятор-монитор |  |  |  |
|  | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Дефибриллятор со встроенным цветным дисплеем | Дефибриллятор оснащен функциями, позволяющими проводить трех- и пятиканальную ЭКГ, синхронизированную кардиоверсию. Расположение и маркировка кнопок облегчает проведение наружной автоматической дефибрилляции (АНД). Дефибриллятор совместим с одноразовыми электродами для проведения ЭКГ и дефибрилляции. Универсальные электроды для взрослых и детей. Технология позволяет производить дефибрилляцию более эффективно, используя разряды меньшей мощности. Быстрый набор заряда (при работе от сети) –200 Дж не менее чем за 4 сек, 270 Дж не менее чем за 5 сек. Восстановление волны ЭКГ после дефибрилляции в течение не менее 3 сек. Автоматическая дефибрилляция (AED при регистрации аритмии). Режимы AED – взрослый и детский Встроенный цветной монитор, одновременное отображение не менее четырех волновых форм и не менее шести числовых данных. Технические характеристики. Тип дефибрилляции: ручная, синхронизированная, автоматическая (AED). Набираемый заряд: диапазон: 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 270 Дж. Отображение заряда: отображение значения набираемого заряда на экране. Индикатор состояния заряда: звуковой сигнал после полного набора заряда. Синхронизированный разряд: есть. Волна разряда: усеченная экспоненциальная с постоянной мощностью, бифазная. Характеристики импульса: Импульс с компенсацией по напряжению и длительности в зависимости от сопротивления тела пациента. Время разряда от зубца R до пика разряда: не более 60 мс при считывании ЭКГ с электродов дефибриллятора, не более 25 мс при считывании ЭКГ с внешнего источника. Максимальная продолжительность циклов заряда/разряда с энергией не более 270 Дж: - не менее 60 циклов: 3 цикла в минуту с интервалом охлаждения (1 минута) через каждую минуту разрядов. - не менее 15 циклов: 3 цикла в минуту без интервалов охлаждения. Система рекомендации разряда Прибор должен распознавать желудочковую тахикардию, асистолию. Чувствительность метода распознавания составляет не менее 94%. Специфичность метода распознавания составляет не менее 97%. Дисплей: Размер не менее 6,5" TFT цветной Разрешение: не менее 640 х 480 пикселей Яркость: не менее 1000 кд/м2 Цифровые параметры: ЧСС, ЧД. Восстановление изолинии ЭКГ после дефибрилляции: не менее 3 сек после разряда 270 Дж. Диапазон измерений ЧСС: 15 - 300 уд/мин (в режиме мониторинга и дефибрилляции) Измерение SpO2: Возможность Измерение CO2: Возможность Измерение НИАД: возможность Батарея: NiMh (nikel metal hydride) батарея, напряжение – 12 В, ёмкость – не менее 2800 мА. Время заряда: не более 3-х часов. Емкость: Заряд 270 Дж – не менее 100 разрядов. Не менее 180 минут постоянного мониторинга. Не менее 120 минут работы в режиме кардиостимуляции Регистрация событий. Регистрация данных производится на внутреннюю память прибора, а также с печатью на встроенном 3-канальном термопринтере. Встроенный термопринтер: скорость распечатки – не менее 25, 50 мм/сек. Извлечение данных: Прибор имеет возможность сохранять данные во внутренней памяти прибора, на SD карте, передавать данные по каналу Bluetooth на ПК или прикроватный монитор Размеры и вес, не более: 311 (Ш) х 288 (В) х 242 (Г) мм+/- 10% 6.8 кг +/-10% Дефибриллятор должен быть портативный бифазный с цветным не менее 4-х канальным монитором: ЭКГ, принтером - Наличие Категории пациентов – взрослые, дети, новорожденные Технические характеристики: Основная функциональная проверка: зарядки, состояния батареи, записи, сигнализации тревоги и речевой информации и кривой дефибрилляции Переключатель режимов: мониторирование ЭКГ, дефибрилляция Встроенный термопринтер Ручной режим записи Автоматический режим записи Количество каналов печати принтера не менее 2 Работа от сети Работа от батареи Диапазон уровней энергии, Дж от 2 до 270 Количество дефибрилляций с энергией 270Дж без подзарядки дефибриллятора (t=200 С) - 100 Количество дефибрилляций с энергией 270Дж без подзарядки дефибриллятора (t=00 С) - 100 Голосовые инструкции при подготовке и проведении дефибрилляции Индикация на рукоятках качества контакта электродов с телом пациента Фильтр помех в т.ч. От помех при работе электрохирургической аппаратуры Интерфейс для карты памяти Передача данных на персональный компьютер Индикатор заряда аккумулятора на дисплее Настройки оператора Количество уровней звука тревоги не менее 4 Количество уровней звука заряда не менее 4 Количество уровней звука голосовых инструкций не менее 4 Система тревог Визуальные и звуковые сигналы Тревоги по ЭКГ: Выберите отведение ЭКГ Выберите другое отведение Замените электроды ЭКГ Проверьте электроды ЭКГ Тревога ЧСС Апноэ Технические тревоги Перегрев Ошибка управления высокого напряжения Ошибка схемы управления реле Вставьте батарею Неисправность питания Зарядите батарею Замените батарею Неисправность системы обнаружения остаточного заряда батареи Установите энергию на 50 Дж или меньше Тревога частоты дыхания Смените одноразовые накладные электроды Подключите накладные электроды Используйте одноразовые накладные электроды Выходная энергия (на сопротивление 50Ом)-2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 270 Дж. Точность измерения энергии: при настройке на 2Дж±0,5 Дж; при настройке 3Дж±1Дж; при настройке 5-15Дж±2Дж; при настройке 20-270 Дж±10%. Максимальное число циклов заряда-разряда при настройке энергии на 270Дж: не более 60 циклов. Аккумуляторная батарея: номинальное напряжение: не менее 12В. Номинальная емкость: не менее 2800мА-час. Частотная характеристика кабеля ЭКГ: от 0,5 до 20 Гц. | 1шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Кабель питания | Длина кабеля 2 м. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Батарея аккумуляторная | Не менее 12В, 2800мАч, никель-металлогидридный (NiMH), перезаряжаемый | 1 шт. |
|  |  | 3 | Соединительный кабель ЭКГ | Соединительный кабель ЭКГ с 3/6 отведениями к дефибрилляторам пациента, длина кабеля не менее 3,0 м | 1 шт. |
|  |  | 4 | Кабель пациента для ЭКГ на 3 отведения | кабель электрода ЭКГ на 3 отведения, тип зажим, длина кабеля не менее 0,8 м | 1 шт. |
|  |  | 5 | Тележка для дефибрилятора | Размеры тележки не менее: 618 мм x 420мм x 900 мм | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Бумага регистрирующая | Термобумага, рулон, размер не менее 50мм х 30м, оранжевая сетка, не менее 10 шт/уп | 1 уп. |
|  |  | 2 | Клеевой гель | Гель, тюбик не менее 100 г. | 1 уп. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Температура воздуха от +10°C до +40°C. Относительная влажность воздуха от 30% до 75%. Атмосферное давление от 700 до 1060 Гпа. Максимальная высота над уровнем моря 4000 м. Условия транспортировки и хранения: Температура воздуха от –20°C до +50°C. Относительная влажность воздуха от 0% до 90%. Атмосферное давление от 500 до 1060 Гпа. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | Согласно условиям договора |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | Согласно условиям договора |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

Лот 5

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Беговая дорожка |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | .№ п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Беговая дорожка | Беговая дорожка является устройством для медицинской терапии и может использоваться в реабилитационном отделении для (послеоперационного) обучения и лечения таких заболеваний, как, например, хроническая обструктивная болезнь легких, ожирение, последствия инсульта. можно также использовать для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и остеопороза. Регулярная физическая нагрузка может также способствовать снижению веса и его контролю. не предназначен для диагностических целей. Для подобных целей следует использовать дополнительное оборудование, такое как аппараты ЭКГ, измерители артериального давления, сердечные мониторы и пульсометры. Если беговая дорожка используется для тренировки физически слаборазвитых людей, то необходимо присутствие во время упражнений квалифицированного специалиста (врача / физиотерапевта). Он должен хорошо знать принципы, достоинства и ограничения медицинских тренировок и быть способен правильно интерпретировать соответствующие показатели и следить за человеком, использующим оборудование. После достаточного инструктирования и под надзором врача / оператора, ответственного за пациента, пациент сам сможет управлять беговой дорожкой. можно использовать только с контролем ЧСС в целях тренировки. Это требует особого внимания от врача / оператора, ответственного за пациента (см. примечания в разделе 4 и разделе 7). можно использовать в следующих целях: Улучшение походки / тренировка Улучшение выносливости и повышение уровня энергии Улучшение сердечно-дыхательной системы Улучшение функционирования мышц (мышцы, задействованные при ходьбе и беге) Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, высокого уровня холестерина Профилактика диабета 2 типа Профилактика остеопороза Уменьшения риска падения у пожилых людей Уменьшение симптомов депрессии и тревожности, улучшение настроения Уменьшение доли жира в организме Сброс веса и похудение. Технические характеристики Источник питания: 230В Частота: 50/60 Гц Допустимое отклонение напряжения: 10% Привод: Двигатель постоянного тока, 3.5 Hp Мощность мотора: 2600 Вт. Максимальная сила тока: 10 А Предохранители: 2 x10 A (T) Источник питания: 230В Частота: 50/60 Гц Допустимое отклонение напряжения: 10% Привод: Двигатель постоянного тока, 3.5 Hp Мощность мотора: 2600 Вт. Максимальная сила тока: 10 А Предохранители: 2 x10 A (T) Материалы: каркас - сталь. пластиковый корпус - дисплей ABS. UI дисплей - стекло. Ручки - пена PU. Боковые опоры выполнены из порошкового эпоксидного покрытия. Размеры: Вес: 187 Габариты: 212 x 86 x 148 cm | 1 шт. |
|  |  | 2 | Магнитный пояс с магнитным контактом | Пояс безопасности с магнитным контактом. Данное устройство безопасности состоит из пояса с прикрепленным проводом. Магнит помещается на конец провода. В случае опасности (например, если пациент спотыкается или может упасть) контакт между магнитом и панелью управления разрывается. В таком случае беговая дорожка остановится автоматически. При использовании беговой дорожки пациент должен надевать пояс безопасности. На экране появится сообщение о том, что беговая дорожка была остановлена экстренным способом. Магнитный контакт при активации прекращает подачу питания на вашу беговую дорожку. Беговая дорожка не начнет работу, пока магнитный контакт снова не окажется в держателе. Материал магнитного пояса выполнен из нейлона; магнитный контакт выполнен из феррита. Размеры: : 19 x 94 x 5 cm (Д x Ш x В) см | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 3 | Кнопка аварийного выключения | Кнопка аварийного выключения: для пользователей со сниженными физическими возможностями можно установить очень крупную кнопку аварийного выключения. Выполнен из поликарбоната. Размеры: : 20 x 11 x 1 cm (Д x Ш x В) см | 1 шт. |
|  |  | 4 | Пандус | Материал противоскользящая резина. Каркас выполнен из стали. Размеры: : 63 x 58 x 8 cm (Д x Ш x В) см | 1 шт. |
|  |  | 5 | Грудной ремень с датчиком частоты сердечных сокращений | Для проведения тестирования с измерением частоты пульса. Грудной ремень выполнен из эластичного материала. Размеры: : 11 x 8 x 3 cm (Д x Ш x В) см | 1 шт. |
|  |  | 6 | Эластичная лента для грудного ремня с датчиком сердечных со-кращений | Эластичная лента для грудного ремня. Выполнен из электропроводной резиновой прокладки. Размеры: : 10 x 7 x 2 cm (Д x Ш x В) см | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Температура: от +5° до +30° C Влажность: 10 - 90% (без конденсации) Атмосферное давление: 500 - 1060 гПа |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP клиент |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 30-45 календарных дней Адрес: согласно договору |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

Лот 6

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Кольпоскоп |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) | ### МТ не относится к средствам измерения |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Кольпоскоп | Механические требования Точные настройки (фокусировка, изменение высоты, наклон оптической оси) – наличие. Горизонтально-вертикальная, вращающая консоль, состоящая из горизонтальных и вертикальных плеч для свободного перемещения и позиционирования оптической головки в пространстве – наличие. Длина горизонтальных плеч консоли от оси 300 мм и 245 мм. Первое горизонтальное плечо представляет собой рамочную конструкцию – наличие. Второе горизонтальное плечо состоит из одной штаги перпендикулярной вертикальному плечу и второй находящейся к вертикальному плечу под углом – наличие. Жесткая фиксация всей системы штатива – наличие.Рабочее расстояние 300 мм.Наличие плавного изменения увеличения. Диапазон изменения увеличения до 3,5.Время непрерывной работы до 8 ч. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Видеоголовка | Максимальная высота оптической оси видеоголовки 1290 мм. Минимальная высота оптической оси видеоголовки грубо 980 мм. Перемещение оптической головки вдоль оптической оси 20 мм. Объединенные в одном эргономичном корпусе головка кольпоскопа, цифровая видеокамера, осветитель-наличие. Видеокамера, встроенная в корпус головки кольпоскопа -цветная, цифровая, наличие. Формат видеокамеры головки видеокольпоскопа -PAL,наличие. Наличие система документирования данных. Отображение кольпоскопического изображения на LCD мониторе аудиовидеорегистратора-наличие. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Основание | Мобильное исполнение штатива, на 6-х колесах с системой фиксации на 2-х колёсах – наличие. Размер мобильного основания с колесами не менее 590х720х120 мм. Основание стальная сварная конструкция из квадратного металло-профиля и швеллера. Размер сечения каждой ноги основания видеокольпоскопа, 40х40х2,5 мм. Установленная на едином с видеокольпоскопом основании система крепления и позиционирования аудиовидеорегистратора – наличие. Система крепления и позиционирования аудиовидеорегистратора - с 6-тью степенями свободы. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Штанга | Наружный диаметр основной штанги.в диапазоне 30+2 мм | 1 шт. |
|  |  | 5 | Стойка | Возможность установки дополнительного пантографического кронштейна на штатив кольпоскопа для медицинского монитора-возможность. Возможность установки медицинского монитора на кронштейн Диагональ 17” или 22 ”-возможность. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Осветитель малогабаритный светодиодный | Наличие светодиодного осветителя, встроенного в корпус видеоголовки. Регулировка яркости светодиодов-трехступенчатая. Мощность одного светодиода 1 Вт. Фильтр для проведения хромоскопии - Встроенный электронный зеленый фильтр для хромоскопии. Наличие регулировка включения и выключения электронного зеленого фильтра. Источник света - ультра - белый светодиодный свет. Тип освещения – направленный. Освещенность 2200 люкс. Наличие регулировки уровня освещенности . | 1 шт |
|  |  | 7 | Просмотровое устройство | Разрешение монитора – 1280х768.Работа с операционными системами от Windows XP Embedded Service Pack 2 и выше-наличие. Система активации без необходимости использования физического ключа защиты-наличие. Ведение Базы Данных пациентов по обследованиям-наличие. Добавление произвольного числа обследований каждому пациентов-наличие. Наличие режима трансляции видеоизображения в режиме реального времени. Наличие режима полноэкранного видео. Наличие захват видео. Наличие выбора степени сжатия видео. Создание цифрового изображения по видеофрагменту-наличие. Добавление метаданных на изображение (произвольный текст, данные о пациенте, графические элементы)-наличие. Наличие экспорта цифрового изображения в файл. Наличие экспорта цифрового видео в файл. Наличие аннотирование данных. Формирование отчётов (протоколов обследования)-наличие. Печать текстовых отчетов (протоколов обследования)-наличие. Включение в текстовые отчеты (протоколы) сохраненных графических данных. Автоматизация составления протоколов с использованием шаблонов. Возможность самостоятельной разработки и добавления шаблонов отчетов-наличие. Печать изображений-наличие. Создание справочной библиотеки изображений (атлас изображений, локальной)-наличие. Режим сравнения полученных изображений со справочной библиотекой изображений (атласом изображений). | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | нет |  |  |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | нет |  |  |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Номинальное рабочее напряжение питания 220 В, 50 Гц, Водоснабжение: не требуется. Канализация: не требуется. Температура от -5 С до +45 С. Влажность от 20% до 80% |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №12 акимата г. Нур-Султан г. Нур-Султан, жилой массив Ильинка, улица Белкарагай дом 1 |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 90 календарных дней г. Нур-Султан, жилой массив Ильинка, улица Белкарагай дом 1 |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев .Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

Лот 7

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Гинекологическое кресло |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) | Не подлежит к средствам измерений. |  |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) |  | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |  |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Гинекологическое кресло | Гинекологическое кресло используется для проведения осмотров в акушерской и гинекологической, урологической практике, при необходимости может использоваться как операционный стол. Область применения: гинекология, акушерство, урология. Класс безопасности: класс 1 – с низкой степенью риска. Имеет электрогидравлическое управление. Встроенная система автоматического управления положениями кресла. Особенностями является большее количество позиций для обследования. Мягко поднимается и опускается, легок в эксплуатации. Широкий спектр дополнительных принадлежностей. Включает теплое сиденье (за счет специальной системы подогрева). Мягкое покрытие кресла из полимерного синтетического материала разных расцветок. Для секции сиденья предусмотрен рулон гигиенической подкладочной бумаги. Детали являются заменяемыми. В условиях чрезвычайно ситуации может быть использован как операционный стол. Может быть урегулирован с любым углом и высотой благодаря функции памяти и фото сенсору. Технические данные: Питание: АС 220В, 50/60ГЦ. Мощность потребления: 400ВА. Выходная мощность двигателя: 0,2 кВт. Частота: 50/60Гц. Номинальное время: 1 минута. Напряжение: 220В. Ток: 3.0 А. Защита от перегрева: 110°С. Уровень шума: 45дБ. Габаритные размеры: Д 1230 х Ш 655 х Высота 1015 (макс) - 460 (мин) мм. Размеры сиденья: от Ш 655 до Д 1250 мм. Наклон спинной секции: от -10 до 50°. Наклон сиденья: от 0 до 30°. Механизм: электрогидравлический. Вес: 150 кг (с принадлежностями). Максимальный вес пациента 130 кг. Материалы: металл, пластик, дерево Облицовка: эко-кожа Наполнение: поролон |  | 1 шт. |
|  |  | 2 |  | Ручки | Предназначены для клиентов помогают им сохранять позицию на кресле. Материалы: металл Размеры: 390*140*70mm |  | 1 комплект |
|  |  | 3 |  | Боковые рейки | Выполнены из нержавеющей стали, используются для крепления опор для рук. медицинский металл Размеры: 420*30mm |  | 1 шт. |
|  |  | 4 |  | Кронштейн занавески | Используется для занавески при осмотрах. Кронштейн для ширмы Материалы: медицинский металл Размеры: 600*600 |  | 1 шт. |
|  |  | 5 |  | Узел ножного переключателя | Используется для переключения функций стола ногами. Материалы: металл, пластик. Размеры: 320*200*90 |  | 1 комплект |
|  |  | 6 |  | Опора подколенная | Обеспечивают безопасное и удобное расположение ног пациента при проведении операций. Материал: металл, пластик, кожа Размеры: 260*200*150 |  | 1 комплект |
|  |  | 7 |  | Поддон | Предназначено для сбора и последующей утилизации секрета, фрагментов и отходов имн. Основа поддона металл Обшивка пластиковая, анти ударная, высокого качества Размеры: 370*270*80 |  | 1 шт. |
|  |  | 8 |  | Чашка для ваты | Используется для хранения дисков, ваты. - Медицинская сталь Размеры: 90*90 |  | 1 шт. |
|  |  | 9 |  | Банка для щипцов | Используется для хранения инструментов. Медицинская сталь Размеры: 60*90 |  | 1 шт. |
|  |  | 10 |  | Панель переключателей DIP | Служит для автоматической функции, регулирует высоту основания, наклон спинки, |  |  |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Хорошо вентилируемое помещение, Температура: -10 ~ 30°С. |  |  |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | 60-90 календарных дней Адрес: |  |  |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |  |  |

Лот 8

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Кашлевая изолирующая кабина для сбора мокроты |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Кашлевая изолирующая кабина для сбора мокроты | Кабина используется для забора патологического материала (мокроты). Кабина работает в двух режимах: Режим 1 – работает вентилятор и светильник. Режим 2 – работает ультрафиолетовый облучатель. Кабина представляет собой сборно-разборную конструкцию, изготовленную из метала (не профлист) толщиной 1,2 мм, окрашенную порошково-полимерной краской, устойчивой к применению дезинфицирующих средств. Кабина имеет размеры (900/1050/2100(2300)мм), вес нетто не менее 175 кг. Кабина оснащена: вентиляционным блоком с клапаном обратного хода и вентилятором диаметром 125 (сто двадцать пять) мм, обеспечивающий не менее 12 (двенадцати) кратный воздухообмен. Встроен HEPA фильтр. Класс HEPA фильтр - H13, эффективность 99,95%. Помимо 1 (одного) основного, в комплект поставки входят 2 (два) дополнительных запасных HEPA фильтра. Кабина состоит из переговорного устройства, обеспечивающая громкую связь в пределах 300 (триста) метров, в комплект входит пульт и панель абонента. Пульт кассира оборудован сенсорными кнопками с подсветкой, 16 уровней громкости. Корпус вандалоустойчивый, есть функция «конфиденциального разговора». Внутренняя оснащенность кабины: светильник; ультрафиолетовый облучатель мощностью 30 Вт, внутренняя скамейка и полочка перед смотровым стеклом. Выключатель двухклавишный выведен наружу, электропроводка внутренняя. Дверь закрывается на магнит, 2 (два) окна размерами (450/700 мм). В комплект входит монтажный набор метизов для сборки; гофра, диаметром 125 (сто двадцать пять) мм. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |
|  |  | 1 | Ультрафиолетовая лампа | F 30 T 8 G13 | 1 шт |
|  |  | 2 | HEPA фильтр | Класс HEPA фильтр - H13 | 1 шт |
|  |  | 3 |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Подробная инструкция по эксплуатации и обслуживанию на русском и казахском языках |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения. ГКП на ПХВ «Городска поликлиника №14» акимата г.Нур-Султан |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МТ и место дислокации | В течение 60 календарных дней после подписания договора, г. Нур-Султан, район «Сарыарка», проспект Жеңіс, 81 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Необходимо гарантийное обслуживание МТ не менее 37 месяцев |  |  |  |

председатель комиссии ________________________ Харашаева З.

член комиссии________________________________ Жуманкулов К.А.

член комиссии________________________________ Мустапаева К.Т.

член комиссии________________________________ Туртжарова З.К

член комиссии________________________________ Ташенова М.Р

секретарь  ____________________________________Кулжанбекова А.А.