Приложение № 2

Техническая спецификация лот № 1

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинских изделий ТСО (далее – МИ) (в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аппарат радиальной ударно-волновой терапии с принадлежностями |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерени (с указанием модели, наименования производителя, страны) | МТ не относится к средствам измерения |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной аппарат | Аппарат радиальной ударно-волновой терапии Главные характеристики: Давление до 5 бар Частота до 20 Гц Наличие не менее 5.7” цветного сенсорного экрана Транспортируемый: не более 7 кг, включая встроенный компрессор Наличие цветной терапевтической энциклопедии с анатомическими изображениями. Наличие диагнозов пользователей. Меню не менее чем на 3 языках (казахский, русский, английский). Наличие внутренней памяти. Наличие функции градиента интенсивности. Технические параметры: Дисплей не менее 5,7” цветной сенсорный экран Давление не более 1–5 бар Частота не более 1–20 Гц Наличие одинарного и постоянного режима Наличие пакетного режима Питание 230 В / 50–60 Гц, 115 В / 50–60 Гц Размеры - основной блок не более 320 × 190 × 280 мм Масса основного блока бeз аксессуарoв не более 7 кг Класс согласно MDD 93/42/EEC IIb Класс защиты оборудования II (согласно IEC 536) Тип рабочих частей - BF Электропитание: Максимальная потребляемая мощность ~ от 100 В до 240 В Потребляемый ток: 1,63–0,7 A Частота: 47–63 Гц Переключатель питания по МЭК 60601-1. В комплектацию аппарата входят: основной аппарат - 1 шт., аппликатор - 1 шт., фокусирующий датчик 15 мм - 1 шт., мультифокусирующий датчик 9 мм - 1 шт., мультифокусирующий датчик 15 мм - 1 шт., стилус для управления на сенсорном дисплее - 1 шт., гель 300 мл - 1 шт. | 1 комплект |
|  |  | 2 | сменный патрон для аппликатора | Пневматический метод, система поглощения обратной волны. Сменный патрон – 1 шт., ключ для откручивания /закручивания прижимной гайки датчика , ключ для откручивания /закручивания гайки патрона, набор уплотнительных колец | 1 шт. |
|  |  | 3 | гель 1 литр | Специальный контактный гель для физиотерапевтических процедур, объем 1 литр | 2 шт. |
|  |  | 4 | тележка | Четырех колесная тележка для передвижения аппарата, 5 полок для аксессуаров и аппликаторов. Параметры тележки: вес – 11,9 кг. Размеры (мм) 790 x 560 x 560. | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Условия эксплуатации от + 10 °C до + 31 °C. Относительная влажность: от 10 % до 85 %. Условия транспортировки и хранения: Температура : от -10 С до + 55 С Относительная влажность: от 10% до 85 %. Атмосферное давление от 650 гПа до 1100 гПа. |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 14» акимата города Нур-Султан |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МИ и место дислокации | 60 календарных дней Адрес: г. Нур-Султан, проспект Жеңіс, д. 81 |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

Директор                                                                                                                             Мусенов Е.Т.